负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环核验〔2016〕044号 一、项目主要建设内容： 曲阳仁济医院是二级综合医院，坐落于曲阳县恒山东路659号。 该院原有7台医用Ⅲ类射线装置分别于2009年5月22日和2013年4月12日通过了保定市环保局环评审批，其中3台在用Ⅲ类射线装置于2014年12月通过了保定市环保局项目竣工环保验收验收，其它4台停用，在用设备分别为：1、DR-F型X射线线系统，管电压120 kV，管电流500mA。2、NAX-500RF型数字遥控X线机，管电压150 kV，管电流500mA。3、Light Speed VCT型X射线断层扫描系统，管电压120 kV，管电流500mA。 该院的3100-TQ型数字减影血管造影机，管电压120 kV，管电流500mA，为Ⅱ类射线装置，该项目于2016年4月26日通过了保定市环保局环评审批，文号：保环辐报告表〔2016〕005号。 此次验收仅针对该院的3100-TQ型数字减影血管造影Ⅱ类射线装置。 二、验收监测结果： 2016年7月，承德市辐射环境监测站对该项目进行了验收监测，结果表明：该院医用3100-TQ型数字减影血管造影Ⅱ类射线装置每年扫描时长为1000小时，机房开机时的X-γ辐射剂量率范围为82.4-96.4nGy/h。经计算该院工作人员全年所受的最大有效剂量为0.096mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中职业工作人员20mSv/a的标准限值要求和环保管理职业工作人员5mSv/a计量约束值要求。 射线装置所在周围环境 X-γ辐射空气剂量率为X-γ辐射剂量率为79.3nGy/h，公众人员年接触时间按照200小时计算，全年所受的最大有效剂量为0.016mSv。周围公众所接受的辐射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中有关公众成员不超过1mSv/a的标准限值要求和环保管理公众人员0.3mSv/a计量约束值要求。 三、该医院落实了必要的辐射安全与防护管理制度，设置了电离辐射标志及警告标识，辐射工作人员持证上岗，落实了核技术应用项目环境影响报告表及批复的要求，环保“三同时”制度执行到位。 四、验收结论：同意曲阳仁济医院核技术应用建设项目通过环境保护竣工验收。 五、要求： 1、项目运行过程中，医院要落实辐射安全与防护管理制度，保证射线装置安全受控，保障工作人员、周边辐射环境安全。 2、医院应加强对辐射环境安全与防护工作的组织领导，定期开展辐射环境安全与防护培训和检查，委托有资质的部门开展辐射年度环境现状监测，开展辐射环境年度评估、个人剂量计检测、个人健康体检，建立并保存辐射工作人员个人剂量档案和健康体检档案至年满七十五周岁，或者停止辐射工作后保存档案三十年。 3、医院应在20日内将审批的《核技术应用建设项目竣工环境保护验收申请表》、《核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测报告表》和相关验收资料送达曲阳县环境保护局备案。 我局委托曲阳县环境保护局负责对你医院的日常辐射安全与防护工作进行监督管理。 经办人：赵国富 2016年 10月11日