核技术应用建设项目竣工

环境保护验收监测报告表

承辐环监验［2016］第260号

项目名称：       Ⅱ类医用射线装置应用项目

委托单位：          保定市脑血管病医院

承德市辐射环境监测站

二○一六年九月十二日

说        明

- 委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、

- 委托监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范监测，否则不能作为执法依据。

- 本报告无骑缝章与章无效。

- 本报告仅对本次监测结果负责，如有异议，请于一周内向本站查询。4、本报告自签发之日起，有效期一年。

- 本报该无编写、监测、审核、签发无效。

- 复制报告未重新加盖监测专用章与章无效。

- 本报告未经同意不得用于广告宣传。

- 报告涂改无效。

监  测  单  位：承德市辐射环境监测站

监  测  人  员：韩立伟  李利峰

报  告  编  写：

审          核：

签          发：

签  发  日  期：     年     月     日

监测单位：承德市辐射环境监测站

地    址：承德市石洞子沟富丽花园西口

电    话：0314-2275731

传    真：0314-2275731

电子邮箱：cdfsjcz@sina.com

邮    编：067000

前      言

保定市脑血管病医院Ⅱ类医用射线装置应用项目中使用1台Ⅱ类射线装置［血管造影机（Allura Xper FD-20）］，用于医学诊断。

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等相关法律法规的要求，保定市脑血管病医院于2016年8月29日委托我站对其Ⅱ类医用射线装置应用项目进行竣工环境保护验收监测。接受委托后，我站组织技术人员对该项目所在场所及周围环境，进行了现场检查和监测，在此基础上编写完成了保定市脑血管病医院Ⅱ类医用射线装置应用项目竣工环境保护验收监测表。

表一、项目概况

| 项目名称 | Ⅱ类医用射线装置应用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 保定市脑血管病医院 |  |  |  |
| 项目存放地点 | 保定市脑血管病医院 | 邮政编码 |  | 071000 |
| 项目使用地点 | 保定市脑血管病医院放射科 |  |  |  |
| 法人代表 | 王介明 |  |  |  |
| 联 系 人 | 殷涛 |  | 联系电话 | 13930200091 |
| 项目环境影响登记表审批部门 | 保定市环境保护局 |  | 项目性质 | 新建 |
| 应用类型 | 使用Ⅱ类射线装置。 |  |  |  |
| 验收监测依据 | - 《建设项目环境保护管理条例》(1998年国务院第253号令)； - 《中华人民共和国放射性污染防治法》中华人民共和国主席令(2003年第6号)； - 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院2005年第 449 号)； - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》环境保护部令(2001年第13号)； - 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》环境保护部令(2011年第18号)； - 保定市脑血管病医院《Ⅱ类医用射线装置应用项目环境影响报告表》； - 保定市脑血管病医院《Ⅱ类医用射线装置应用项目环境影响报告表》审批意见。 |  |  |  |
| 验收监测标准 | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)附录B剂量限值公众人员：1mSv/a ；职业人员：20mSv/a。 11.4.3.2剂量约束限值公众人员：0.3mSv/a ；职业人员： 5mSv/a。 |  |  |  |
| 验收监测规范 | 《辐射环境监测技术规范》(HJ/T61—2001)； 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T14583-1993)。 |  |  |  |

表二、项目内容

该院Ⅱ类医用射线装置应用项目使用1台Ⅱ类射线装置，详见表2。 表2 Ⅱ类射线装置 序号; 装置名称; 装置类别; 数量 (台); 设备型号; 最大管电压(kV)/ 最大输出电流(mA); 工作场所; 用途; 活动种类. 1; 血管造影机; Ⅱ类; 1; Allura Xper FD-20; 1250kV/125mA; 手术室; 医用诊断; 使用.

表三、主要工作原理及污染源分析

1、工作原理： （1）介入治疗（Interventional treatment） 在不开刀暴露病灶的情况下，在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人体原有的管道，在影像设备（血管造影机、透视机、CT、MR、B超）的引导下对病灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。是介于外科、内科治疗之间的新兴治疗方法，经过30多年的发展，现已和外科、内科一起称为三大支柱性学科。 （2）分类 介入治疗按器械进入病灶的路径可分为： ① 血管内介入 使用1-2mm粗的穿刺针，通过穿刺人体表浅动静脉，进入人体血管系统，医生凭借已掌握的血管解剖知识，在血管造影机的引导下，将导管送到病灶所在的位置，通过导管注射造影剂，显示病灶血管情况，在血管内对病灶进行治疗的方法。 包括：动脉栓塞术、血管成形术等。常用的体表穿刺点有股动静脉、桡动脉、锁骨下动静脉、颈动静脉等。 ② 非血管介入 没有进入人体血管系统，在影像设备的监测下，直接经皮肤穿刺至病灶，或经人体现有的通道进入病灶，对病灶治疗的方法。 包括：经皮穿刺肿瘤活检术、瘤内注药术、椎间盘穿刺减压术、椎间盘穿刺消融术等。 2、污染因素分析： 污染因子 1）由X射线装置的工作原理可知，X射线是X机开机后曝光瞬时产生的，随着曝光时间的结束，X先随即消失，因此，该院使用的X射线装置只有在曝光时才会发出X射线，次X线一小部分为散射线。因此，在开机期间，X射线称为污染环境的主要因子。 2）医院采用胶片干洗设备，上述各射线装置在使用过程中时无其他废气、废水和固体废弃物产生。 事故分析 （1）工作人员或者家属在防护门关闭后尚未撤离机房，X光机等辐射诊断设备运行可能产生照射。 （2）工作人员在机房防护门为完全关闭的状态下曝光，造成周围人员误照射。 （3）射线装置发生事故时，如曝光限有器损坏，可能发生患者误照射。 （4）维修机器时未按规程操作，可能会发生误照射。

表四、监测结果

1、监测 (1)监测内容：X-γ辐射剂量率。 (2)监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001要求，在机室周围墙外及操作室四周布设X-γ辐射剂量率监测点位。 (3)监测仪器：FH40G/FHZ672E-10 X-γ射线剂量率仪，仪器编号：FS03。 (4)监测方法：监测按《辐射环境监测技术规范》(HJ/T61-2001)及《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T14583-1993)进行。 (5)监测时间：2016年8月29日。 2、质量保证措施 所使用的监测仪器经中国科学计量院检定合格，并处于检测证书有效期内。监测人员经过技术培训，持有国家辐射监测上岗证。 3、监测结果 续表4-1 X-γ辐射剂量率监测结果 编号; 监测项目; 监测点位; X-γ辐射剂量率(nGy/h). 关机; 开机. 1; 血管造影机; 操作间窗口0m; /; 68.7. 2; 操作间窗口0.3m; 59.4; 63.4. 3; 操作间窗口1.0m; /; 61.0. 4; 操作间门口0m; /; 76.5. 5; 操作间门口0.3m; 63.7; 69.4. 6; 操作间门口1.0m; /; 64.6. 7; 机房门口0m; /; 66.8. 8; 机房门口0.3m; 57.6; 62.1. 9; 机房门口1.0m; /; 58.7. N 监测点位示意图 ●为监测点位 门 ●●● 窗 ●●● 走廊 操作间 机房

N

●●●

门

门● ● ●

●●●

窗

门

●

●

●

机

房

操

作

间

值班室

表五、环境管理检查

我站于2016年8月29日对该院《Ⅱ类医用射线装置应用项目环境影响报告表》审批意见的落实情况进行了现场检查，检查情况见下表。

表5-1  核技术应用项目环境影响登记表审批意见落实情况

| 检查项目 | 检查内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 规章制度 | 按照相关法律法规制定并落实好各项射线装置安全管理、操作规程、监测计划、人员培训计划、事故应急预案等规章制度。 | 已落实 |
| 剂量限值 | 工作人员均配置个人剂量牌，建立人员剂量管理档案。工作人员和周围公众所受附加辐照剂量符合国家相关标准。 | 保定市脑血管病医院工作人员全年所接受的最大有效剂量、周围公众年接受的最大有效剂量满足《电离辐射护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 11.4.3.2中剂量约束限值公众人员：0.3mSv/a 、职业人员：5mSv/a的剂量限值要求；同时满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中职业工作人员：20mSv/a、公众人员：1mSv/a的剂量限值要求。 |
| 上岗证 | 工作人员经过辐射防护知识培训并持证上岗。 | 工作人员持证上岗 |
| 辐射安全许可证 | 落实各项辐射安全防护措施，按规定程序办理辐射安全许可证。 | 已落实 |

表六、监测结论

保定市脑血管病医院Ⅱ类医用射线装置应用项目中使用1台Ⅱ类射线装置［血管造影机（Allura Xper FD-20）］，用于医学诊断。 经现场监测和检查，结论如下： 1、根据保定市脑血管病医院提供资料，该院射线装置每年扫描时间最长约为1000h，由续表4-1可知现场监测操作间开机时距窗0.3米处的X-γ值为63.4~69.4nGy/h，经计算，该院工作人员全年所接受的最大有效剂量为0.069mSv。 机室周围0.3米处X-γ辐射剂量率值为62.1nGy/h，公众人员年接触时间按照200小时计算，全年所接受的最大有效剂量约为0.012mSv。 2、保定市脑血管病医院工作人员全年所接受的最大有效剂量、周围公众年接受的最大有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 11.4.3.2中剂量约束限值公众人员：0.3mSv/a 、职业人员：5mSv/a的剂量限值要求；同时满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中职业工作人员：20mSv/a、公众人员：1mSv/a的剂量限值要求。 3、通过现场检查与监测，保定市脑血管病医院基本落实了《Ⅱ类医用射线装置应用项目环境影响报告表》审批意见中提出的各项要求，该院Ⅱ类医用射线装置应用项目已具备竣工环境保护验收条件。