负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环核验〔2017〕001号 一、项目主要建设内容： 保定市脑血管病医院位于保定市天威东路606号，2016年6月21日保定市环境保护局批准了该院“Ⅱ类医用射线装置应用项目”核技术应用环境影响报告表,文号：保环辐报告表〔2016〕007号,批准建设的Ⅱ类医用射线装置为Allura Xper FD-20型血管造影机1台（套）,管电压125kV、管电流1250mA。 二、验收监测结果： 2016年8月29日承德市辐射环境监测站对该项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，结果表明：保定市脑血管病医院血管造影机全年扫描时间最长为1000小时，操作间开机时距窗0.3米处的X-γ辐射空气吸收剂量率为63.4～69.4nGy/h，经计算，该院工作人员全年所接受的年有效剂量最大为0.069mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中职业工作人员不超过20mSv/a的标准限值和5mSv/a的剂量约束值要求。 机房周围0.3米处的 X-γ辐射剂量率值为62.1nGy/h，公众人员年接触时间按照200小时计算，全年所接受的最大有效剂量为0.012mSv。周围公众所接受的剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中有关公众成员不超过1mSv/a的标准限值和0.25mSv/a剂量约束值要求。。 三、该医院落实了必要的辐射安全与防护管理制度，设置了电离辐射标志及警告标识，辐射工作人员持证上岗，落实了核技术应用项目环境影响报告表及批复的要求，环保“三同时”制度执行到位。。 四、验收结论：同意保定市脑血管病医院核技术应用建设项目通过环境保护竣工验收。 五、要求： 1、项目运行过程中，医院要落实辐射安全与防护管理制度，保证射线装置安全受控，保障工作人员、周边辐射环境安全。 2、医院应加强对辐射环境安全与防护工作的组织领导，定期开展辐射环境安全与防护培训和检查，委托有资质的部门开展辐射年度环境现状监测，开展辐射环境年度评估、个人剂量计检测、个人健康体检，建立并保存辐射工作人员个人剂量档案和健康体检档案至年满七十五周岁，或者停止辐射工作后保存档案三十年。 3、医院应在20日内将审批的《核技术应用建设项目竣工环境保护验收申请表》、《核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测报告表》和相关验收资料送达保定市莲池区环境保护局备案。 我局委托保定市莲池区环境保护局负责对你院的日常辐射安全与防护工作进行监督管理。 经办人：赵国富 2017年1月9日