负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环核验〔2017〕003号 一、 项目主要建设内容： 徐水区人民医院位于保定市徐水区振兴东路29号。该医院于2014年12月24日办理了辐射安全许可证，证书编号：冀辐环证【F0021】，为III类射线装置使用单位。该院现有6台射线装置（III类），于2014年9月通过了保定市环境保护局的验收。 现新增数字减影血管造影装置一台，型号为东芝Infinix8000F，管电压120kV，管电流1250mA，属II类射线装置，设备安装在内科楼八层介入科导管室。本项目于2016年4月15日环评文件通过审批（保环辐报告表〔2016〕004号）。 二、验收监测结果： 2016年7月，承德市辐射环境监测站对该项目进行了验收监测，本次监测对该射线装置共设置了9个监测点，即时监测一次。该院医用X射线诊断机每年扫描时长为1000小时，现场监测操作间开机时X-γ辐射剂量率范围为64.5-74.3nGy/h。经计算该单位工作人员全年所受的最大有效剂量为0.074mSv；射线装置周边X-γ辐射剂量率为76.6nGy/h，公众人员年接触时间按照200小时计算，全年所受的最大有效剂量为0.015mSv。徐水区人民医院工作人员及周围公众人员所接受的最大有效照射剂量不超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中，职业工作人员不超过20 mSv/a，公众人员不超过1 mSv/a标准限值和职业人员全年不超过5mSv/a、公众人员不超过0.3mSv/a的约束限值标准要求。 三、该单位落实了必要的辐射安全与防护管理制度，设置了电离辐射标志及警告标示，建立了相应的规章制度，辐射工作人员持证上岗，并配置了个人剂量计。 四、验收结论：徐水区人民医院II类射线装置基本落实了《核技术应用项目环境影响报告表》审批意见中提出的要求，该院II类射线装置应用项目”已具备竣工环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。 五、要求： 1、项目运行过程中，你单位要落实辐射安全与防护管理制度，保证射线装置安全受控，保障工作人员、周边辐射环境安全。 2、你单位应加强对辐射环境安全与防护工作的组织领导，定期开展辐射环境安全与防护培训和检查，委托有资质的单位开展辐射年度环境现状监测，开展辐射环境年度评估、个人剂量计检测、个人健康体检，建立并保存辐射工作人员个人剂量档案和健康体检档案至年满七十五周岁，或者停止辐射工作后保存档案三十年。 3、你单位应在20日内将审批的《核技术应用建设项目竣工环境保护验收申请表》、《核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测报告表》和相关验收资料送达保定市徐水区环境保护局备案。 我局委托保定市徐水区环境保护局负责对你单位的日常辐射安全与防护工作进行监督管理。 经办人：赵国富 2017年1月22日