## 废水在线比对监测数据审核表
河北省保定市国控企业污染源废水在线比对监测数据审核表
区县名称 | 企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 监测原理 | 自动监测设备型号 | 自动监测设备生产厂家 | 比对监测日期 | 监测因子 | 数据类型 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 | 监测项目是否合格 | 监测点位全项目是否合格
新市区 | 保定钞票纸业有限公司 | 总排口 | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-03-07 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.53 | mg/L | 6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-07 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-07 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:10 | 氨氮 | 质控样 | 2 | 1.9 | mg/L | -5.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.84 | mg/L | -3.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-07 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 3 | 2.84 | mg/L | -5.33% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-07 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.95 | mg/L | -1.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | KS2202型水质CODCr在线监测仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-03-07 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 43 | 39.1 | mg/L | -9.07% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 33 | 37.8 | mg/L | 14.55% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 32 | 38.5 | mg/L | 20.31% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 34 | 36.9 | mg/L | 8.53% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-07 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 38 | 41.3 | mg/L | 8.68% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-07 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 40 | 39.8 | mg/L | -0.50% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 39 | mg/L | -2.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 14:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 78.4 | mg/L | -2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-07 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 35.4 | 33.7 | mg/L | -4.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-07 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 112 | 120.3 | mg/L | 7.41% | ±10% | 是 | 是 | 是
新市区 | 保定市三联纸业有限公司 | 总排口 | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-07-19 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.54 | mg/L | 8.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-19 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-19 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.52 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-19 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 3 | 2.84 | mg/L | -5.33% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-19 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.75 | mg/L | -5.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | EST-2006型紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪 | 广州怡文科技有限公司 | 2018-07-19 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 251 | 240.8 | mg/L | -4.06% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-19 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 266 | 254.1 | mg/L | -4.47% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-19 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 270 | 251.9 | mg/L | -6.70% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-19 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 240 | 259.4 | mg/L | 8.08% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-19 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 425.2 | mg/L | 6.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
新市区 | 中国乐凯集团有限公司 | 总排口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-09 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 45 | 53 | mg/L | 17.78% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-09 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 39 | 39 | mg/L |  | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-09 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 43 | 48 | mg/L | 11.63% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-09 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 196 | mg/L | -2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-09 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 600 | 586 | mg/L | -2.33% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定华康纸业有限公司 | 外排口 | 出口 |  | KS2202型水质CODCr在线监测仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-08-15 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 86 | 80.7 | mg/L | -6.16% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 79 | 82.3 | mg/L | 4.18% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 90 | 83.9 | mg/L | -6.78% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 208.3 | mg/L | 4.15% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 600 | 612.6 | mg/L | 2.10% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市安信纸业有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 124 | 114.6 | mg/L | -7.58% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 121 | 116.3 | mg/L | -3.88% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 102 | 110.8 | mg/L | 8.63% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 182 | 176.8 | mg/L | -2.86% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 136.3 | mg/L | 0.96% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市诚信纸业有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-15 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 277 | 288.17 | mg/L | 4.03% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 259 | 230.27 | mg/L | -11.09% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 182 | 166.28 | mg/L | -8.64% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 212.05 | mg/L | 6.02% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 419.73 | mg/L | 4.93% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市港兴纸业有限公司 | 总排口 | 出口 |  | DEK-1001型COD在线水质分析仪 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 2018-08-16 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 192 | 199.8 | mg/L | 4.06% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 198 | 191.9 | mg/L | -3.08% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 173 | 186.8 | mg/L | 7.98% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 210.7 | mg/L | 5.35% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 400.4 | mg/L | 0.10% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市满城成功造纸厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-15 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 146 | 150.7 | mg/L | 3.22% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 129 | 112.5 | mg/L | -12.79% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 107 | 93.7 | mg/L | -12.43% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 204.4 | mg/L | 2.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 410.6 | mg/L | 2.65% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市满城城东纸业有限公司 | 排放口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-15 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 79 | 75.6 | mg/L | -4.30% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 68 | 72.8 | mg/L | 7.06% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 81 | 73.1 | mg/L | -9.75% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 206.9 | mg/L | 3.45% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 600 | 618.9 | mg/L | 3.15% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市满城革新造纸厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 225 | 241.3 | mg/L | 7.24% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 241 | 253.1 | mg/L | 5.02% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 259 | 248.7 | mg/L | -3.98% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 132.6 | mg/L | -1.78% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 75.7 | 78.3 | mg/L | 3.43% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市满城红升纸业有限责任公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 71 | 63.6 | mg/L | -10.42% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72 | 65.2 | mg/L | -9.44% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 56 | 62.7 | mg/L | 11.96% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 130.7 | mg/L | -3.19% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 182 | 179 | mg/L | -1.65% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市满城金光纸业有限公司（分厂） | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 116 | 110.9 | mg/L | -4.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 103 | 109.4 | mg/L | 6.21% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 118 | 109.9 | mg/L | -6.86% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 75.7 | 81.2 | mg/L | 7.27% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 182 | 169.7 | mg/L | -6.76% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市满城区金铭达纸制品厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 42 | 37.2 | mg/L | -11.43% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 46 | 39.8 | mg/L | -13.48% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 41 | 45.4 | mg/L | 10.73% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 75.7 | 83.1 | mg/L | 9.78% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 182 | 177.8 | mg/L | -2.31% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市满城县眺山营福利造纸厂 | 总排口 | 出口 |  | KS2202型水质CODCr在线监测仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-08-16 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 59 | 58.6 | mg/L | -0.68% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 57 | 50.1 | mg/L | -12.11% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 57 | 51.1 | mg/L | -10.35% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 213.2 | mg/L | 6.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 600 | 627.7 | mg/L | 4.62% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市曙光卫生用品有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 94 | 84.6 | mg/L | -10.00% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 101 | 92.6 | mg/L | -8.32% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 92 | 87.3 | mg/L | -5.11% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 182 | 174.2 | mg/L | -4.29% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 75.7 | 80.2 | mg/L | 5.94% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市四海造纸厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 241 | 227.8 | mg/L | -5.48% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 225 | 231.3 | mg/L | 2.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 262 | 235.6 | mg/L | -10.08% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 135.3 | mg/L | 0.22% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 182 | 174.3 | mg/L | -4.23% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市文恒造纸厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 39 | 42.4 | mg/L | 8.72% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 47 | 43.8 | mg/L | -6.81% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 49 | 45.7 | mg/L | -6.73% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 182 | 172.3 | mg/L | -5.33% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 133.7 | mg/L | -0.96% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市益康造纸厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 160 | 168.3 | mg/L | 5.19% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 165 | 171.4 | mg/L | 3.88% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 169 | 173.8 | mg/L | 2.84% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 138.3 | mg/L | 2.44% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 75.7 | 81.7 | mg/L | 7.93% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定市正浩造纸有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 106 | 113.8 | mg/L | 7.36% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 118 | 108.7 | mg/L | -7.88% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 112 | 105.8 | mg/L | -5.54% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 135.6 | mg/L | 0.44% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 137.3 | mg/L | 1.70% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 保定翔羽纸业有限公司 | 外排口 | 出口 |  | KS2202型水质CODCr在线监测仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-08-16 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 75 | 69.8 | mg/L | -6.93% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 79 | 71.2 | mg/L | -9.87% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 81 | 72.8 | mg/L | -10.12% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 207.5 | mg/L | 3.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-16 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 600 | 622.4 | mg/L | 3.73% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 河北雪松纸业有限公司 | 总排口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-15 14:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 186 | 163.9 | mg/L | -11.88% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 188 | 169.3 | mg/L | -9.95% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 249 | 236.6 | mg/L | -4.98% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 210.7 | mg/L | 5.35% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 431.1 | mg/L | 7.78% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 满城县飞跃造纸有限公司 | 总排口 | 出口 |  | XH-9005型化学需氧量在线监测仪 | 河北先河科技发展有限公司 | 2018-08-28 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 158 | 151.2 | mg/L | -4.30% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 141 | 146.3 | mg/L | 3.76% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 150 | 143.8 | mg/L | -4.13% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 75.7 | 82.8 | mg/L | 9.38% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 182 | 176.5 | mg/L | -3.02% | ±10% | 是 | 是 | 是
满城县 | 满城县新豪达涂布纸厂 | 外排口 | 出口 |  | KT-08型CODCr在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-08-15 14:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 220 | 251.6 | mg/L | 14.36% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 238 | 264.3 | mg/L | 11.05% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 229 | 258.4 | mg/L | 12.84% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 216.1 | mg/L | 8.05% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 600 | 614.6 | mg/L | 2.43% | ±10% | 是 | 是 | 是
徐水县 | 河北省保定市东方造纸有限公司 | 总排口 | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-04-25 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-25 09:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.49 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-25 09:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.47 | mg/L | -6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-25 09:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 0.93 | mg/L | -7.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-25 09:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.47 | mg/L | -6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | YX-CODcr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 2018-04-25 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 29 | 31.1 | mg/L | 2.10mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-25 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27 | 30.5 | mg/L | 3.50mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-25 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 31 | 31.7 | mg/L | 2.26% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-25 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 22.9 | 24.8 | mg/L | 8.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-25 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 27 | 28.3 | mg/L | 4.81% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 保定市天羽纺织有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-19 18:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 129 | 111.5 | mg/L | -13.57% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-19 18:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 121 | 111.9 | mg/L | -7.52% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-19 18:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 131 | 113.4 | mg/L | -13.44% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-19 18:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 103.4 | mg/L | -2.45% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-19 18:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 241.9 | mg/L | -0.45% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县创宇染织有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-29 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 139 | 155.7 | mg/L | 12.01% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-29 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 146 | 155.8 | mg/L | 6.71% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-29 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 142 | 152.9 | mg/L | 7.68% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-29 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 118.7 | mg/L | 1.45% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-29 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 235.4 | mg/L | 5.09% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县春秋纺织品印染有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-26 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 95 | 86.8 | mg/L | -8.63% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 90 | 85.7 | mg/L | -4.78% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 92 | 84.1 | mg/L | -8.59% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 106.6 | mg/L | 0.57% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 227.6 | mg/L | 1.61% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县广汇纺织印染有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-31 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 52 | 65 | mg/L | 25.00% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-31 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 58 | 67.6 | mg/L | 16.55% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-31 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 79 | 65.7 | mg/L | -16.84% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-31 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 114.6 | mg/L | -2.05% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-31 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 234.8 | mg/L | 4.82% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县恒立纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-12 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 39 | 31.3 | mg/L | -19.74% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-12 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 38 | 47 | mg/L | 23.68% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-12 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 36 | 32.8 | mg/L | -8.89% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-12 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 115.8 | mg/L | -1.03% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-12 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 230.1 | mg/L | 2.72% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县虹天纺织品印染有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-20 18:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 178 | 165.8 | mg/L | -6.85% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-20 18:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 175 | 156.5 | mg/L | -10.57% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-20 18:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 167 | 169 | mg/L | 1.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-20 18:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 108.5 | mg/L | 2.36% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-20 18:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 237.6 | mg/L | -2.22% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县敬联毛纺织有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-07-11 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 41 | 39.9 | mg/L | -2.68% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-11 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 46 | 42 | mg/L | -8.70% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-11 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 47 | 39.7 | mg/L | -15.53% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-11 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 113.8 | mg/L | -2.74% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-11 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 225.6 | mg/L | 0.71% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县美华染织有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 60 | 50.4 | mg/L | -16.00% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 64 | 52.9 | mg/L | -17.34% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 62 | 53.6 | mg/L | -13.55% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 112.7 | mg/L | -3.68% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 234.8 | mg/L | 4.82% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县淼鑫染厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-11 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 55 | 50.6 | mg/L | -8.00% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-11 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 58 | 50.4 | mg/L | -13.10% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-11 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 53 | 50.3 | mg/L | -5.09% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-11 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 118.8 | mg/L | 1.54% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-11 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 228.2 | mg/L | 1.88% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县三鑫纺织印染有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-31 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 55 | 46.9 | mg/L | -14.73% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-31 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 75 | 62.8 | mg/L | -16.27% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-31 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 67 | 53.9 | mg/L | -19.55% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-31 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 117.4 | mg/L | 0.34% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-31 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 232.6 | mg/L | 3.84% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县胜利染厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-19 18:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 116 | 118.9 | mg/L | 2.50% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-19 18:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 108 | 122.4 | mg/L | 13.33% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-19 18:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 106 | 119.7 | mg/L | 12.92% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-19 18:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 239.8 | mg/L | -1.32% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-19 18:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 107.7 | mg/L | 1.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县万达印染有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-30 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 85 | 91.3 | mg/L | 7.41% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-30 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 82 | 89.6 | mg/L | 9.27% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-30 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 79 | 88.7 | mg/L | 12.28% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-30 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 114.4 | mg/L | -2.22% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-30 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 235.8 | mg/L | 5.27% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县西田染厂 | 排放口 | 出口 |  |  |  | 2018-07-10 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 35 | 30.6 | mg/L | -12.57% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-10 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 31 | 28.4 | mg/L | -8.39% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-10 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 33 | 27.9 | mg/L | -15.45% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-10 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 118.5 | mg/L | 1.28% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-10 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 222.4 | mg/L | -0.71% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县亚华联合开发有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-07-25 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 84 | 75.8 | mg/L | -9.76% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-25 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 88 | 74.9 | mg/L | -14.89% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-25 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 79 | 73.7 | mg/L | -6.71% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-25 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 90.9 | 89.5 | mg/L | -1.54% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-25 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 106.5 | mg/L | 0.47% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县益康染织有限责任公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-24 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 123 | 135 | mg/L | 9.76% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-24 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 126 | 136.7 | mg/L | 8.49% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-24 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 131 | 140 | mg/L | 6.87% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-24 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 119 | mg/L | 1.71% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-24 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 231 | mg/L | 3.12% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县正大毯业有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-01 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 38 | 32.8 | mg/L | -13.68% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 36 | 31.6 | mg/L | -12.22% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 35 | 32.5 | mg/L | -7.14% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 117 | 119 | mg/L | 1.71% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-01 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 227.5 | mg/L | 1.56% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 高阳县中硕印染厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-26 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 74 | 63.4 | mg/L | -14.32% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 77 | 62.6 | mg/L | -18.70% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 69 | 64.1 | mg/L | -7.10% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 103.2 | mg/L | -2.64% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 230.8 | mg/L | 3.04% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 河北福利达织染服装有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-26 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 147 | 163.3 | mg/L | 11.09% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 151 | 171.9 | mg/L | 13.84% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 158 | 166.9 | mg/L | 5.63% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 110.4 | mg/L | 4.15% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-26 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 229.1 | mg/L | 2.28% | ±10% | 是 | 是 | 是
望都县 | 蒙牛乳业（保定）有限公司 | 排放口 | 出口 |  | DEK-NH3-N型氨氮在线自动监测仪 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 2018-07-25 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 1.02 | 1.07 | mg/L | 4.90% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-25 09:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.946 | 1.04 | mg/L | 9.94% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-25 09:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.806 | 0.84 | mg/L | 4.22% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-25 09:10 | 氨氮 | 质控样 | 3.64 | 3.61 | mg/L | -0.82% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-25 09:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.761 | 0.72 | mg/L | -5.39% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | DEK-1001型COD在线水质分析仪 |  | 2018-07-04 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.4 | mg/L | -0.60mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.4 | mg/L | -0.60mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.3 | mg/L | -0.70mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 39.7 | mg/L | -0.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 80.6 | mg/L | 0.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 保定海欣长毛绒有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-03 11:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.527 | mg/L | 5.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 11:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.519 | mg/L | 3.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 11:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.524 | mg/L | 4.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 11:10 | 氨氮 | 质控样 | 7 | 7.684 | mg/L | 9.77% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 11:20 | 氨氮 | 质控样 | 21.3 | 21.364 | mg/L | 0.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 48 | 54.52 | mg/L | 13.58% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 36 | 58.04 | mg/L | 61.22% | ±30% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 57 | 56.65 | mg/L | -0.61% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 64.2 | 62.865 | mg/L | -2.08% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 225.52 | mg/L | 9.48% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 保定汉哲家纺股份有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-06 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.517 | mg/L | 3.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-06 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.518 | mg/L | 3.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-06 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.513 | mg/L | 2.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-06 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.715 | mg/L | -3.81% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-06 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.494 | mg/L | -1.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 143 | 148.751 | mg/L | 4.02% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 145 | 153.452 | mg/L | 5.83% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 173 | 159.318 | mg/L | -7.91% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 31.782 | mg/L | 5.24% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 211 | 230.657 | mg/L | 9.32% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 保定鹿王毛纺有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-03 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.489 | mg/L | -2.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.497 | mg/L | -0.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.498 | mg/L | -0.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 10.434 | mg/L | 3.31% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.453 | 0.422 | mg/L | -6.84% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 83 | 97.5 | mg/L | 17.47% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 85 | 89.3 | mg/L | 5.06% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 77 | 93.8 | mg/L | 21.82% | ±20% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 28.7 | mg/L | -4.97% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 205.1 | mg/L | -0.44% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 河北超洋毛纺有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-04 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.489 | mg/L | -2.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.487 | mg/L | -2.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.498 | mg/L | -0.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.901 | mg/L | -1.97% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.453 | 0.415 | mg/L | -8.39% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 58 | 41.1 | mg/L | -29.14% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 33 | 41.3 | mg/L | 25.15% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 45 | 52 | mg/L | 15.56% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 30.8 | mg/L | 1.99% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 209 | mg/L | 1.46% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 河北宏昌毛纺有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-03 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.507 | mg/L | 1.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.512 | mg/L | 2.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.503 | mg/L | 0.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.715 | mg/L | -3.81% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.494 | mg/L | -1.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 61 | 59.876 | mg/L | -1.84% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 65 | 58.694 | mg/L | -9.70% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 63 | 58.385 | mg/L | -7.33% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 32.47 | mg/L | 7.52% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 211 | 230.75 | mg/L | 9.36% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 河北金铎染织有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-03 14:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.514 | mg/L | 2.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 14:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.521 | mg/L | 4.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 14:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.517 | mg/L | 3.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 14:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.763 | mg/L | -3.34% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 14:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.453 | 0.453 | mg/L |  | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 100 | 101.966 | mg/L | 1.97% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 103 | 100.764 | mg/L | -2.17% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 108 | 95.929 | mg/L | -11.18% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 29.729 | mg/L | -1.56% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 14:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 209.583 | mg/L | 1.74% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 河北金建毛纺有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-03 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.531 | mg/L | 6.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.523 | mg/L | 4.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.525 | mg/L | 5.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.453 | 0.472 | mg/L | 4.19% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 10.364 | mg/L | 2.61% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 56 | 67.9 | mg/L | 21.25% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 67 | 76.9 | mg/L | 14.78% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 59 | 68.2 | mg/L | 15.59% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 198.7 | mg/L | -3.54% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-14 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 28.9 | mg/L | -4.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 河北立新毛纺有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-04 11:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.526 | mg/L | 5.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 11:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.511 | mg/L | 2.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 11:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.525 | mg/L | 5.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 11:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.717 | mg/L | -3.79% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-04 11:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.453 | 0.479 | mg/L | 5.74% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 37 | 38.358 | mg/L | 3.67% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 38 | 36.634 | mg/L | -3.59% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 35 | 38.743 | mg/L | 10.69% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 31.495 | mg/L | 4.29% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-15 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 208.276 | mg/L | 1.10% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 河北三旭毛纺有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-06 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.508 | mg/L | 1.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-06 09:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.511 | mg/L | 2.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-06 09:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.504 | mg/L | 0.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-06 09:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.502 | mg/L | 0.40% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-06 09:20 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.796 | mg/L | -3.01% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-23 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 90 | 112.864 | mg/L | 25.40% | ±20% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-23 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 119 | 107.86 | mg/L | -9.36% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-23 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 112 | 117.25 | mg/L | 4.69% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-23 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 28.371 | mg/L | -6.06% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-23 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 211 | 226.562 | mg/L | 7.38% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 蠡县崔庄染织厂 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-03 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.519 | mg/L | 3.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.505 | mg/L | 1.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.518 | mg/L | 3.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.752 | mg/L | -3.45% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 10:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.497 | mg/L | -0.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-22 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 150 | 145.8 | mg/L | -2.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-22 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 132 | 135.8 | mg/L | 2.88% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-22 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 156 | 132.9 | mg/L | -14.81% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-22 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 128.4 | 127.8 | mg/L | -0.47% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-22 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 32.1 | mg/L | 6.29% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 蠡县恒通纺织有限公司 | 处理设施出口 | 出口 |  |  |  | 2018-07-03 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 16.6 | 15.452 | mg/L | -6.92% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 14.9 | 15.898 | mg/L | 6.70% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 16 | 15.999 | mg/L | -0.01% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 7 | 7.505 | mg/L | 7.21% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-03 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.079 | mg/L | 0.79% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 65 | 62.62 | mg/L | -3.66% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 37 | 47.03 | mg/L | 27.11% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27 | 46.24 | mg/L | 19.24mg/L | ±5mg/L | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 64.2 | 68.68 | mg/L | 6.98% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-03 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 223.48 | mg/L | 8.49% | ±10% | 是 | 是 | 是
保定高新技术产业开发区 | 生力（保定）啤酒有限公司 | 排水口 | 出口 |  |  |  | 2018-08-07 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 37 | 35.6 | mg/L | -3.78% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-07 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 34 | 34 | mg/L |  | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-07 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 36 | 33.6 | mg/L | -6.67% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-07 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 36.8 | mg/L | -8.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-07 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 78.6 | mg/L | -1.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
保定高新技术产业开发区 | 英利能源（中国）有限公司 | 总排口 | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-04-09 11:30 | 氨氮 | 实际样品 | 9.16 | 9.89 | mg/L | 7.97% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-09 11:40 | 氨氮 | 实际样品 | 9.81 | 9.97 | mg/L | 1.63% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-09 11:50 | 氨氮 | 实际样品 | 9.92 | 9.88 | mg/L | -0.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-09 11:10 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.81 | mg/L | -3.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-09 11:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 19.2 | mg/L | -4.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | LPC420型CODCr水质在线自动监测仪 | 上海世禄仪器有限公司 | 2018-01-30 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 118 | 106 | mg/L | -10.17% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-01-30 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 107 | 101 | mg/L | -5.61% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-01-30 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 99 | 103 | mg/L | 4.04% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-01-30 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 72 | 71 | mg/L | -1.39% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-01-30 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 112 | 109 | mg/L | -2.68% | ±10% | 是 | 是 | 是
高碑店市 | 光为绿色新能源股份有限公司 | 总排口 | 出口 |  |  |  | 2018-09-12 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 1.035 | mg/L | 107.00% | ±15% | 否 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-12 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.842 | mg/L | 68.40% | ±15% | 否 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-12 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.002 | mg/L | -99.60% | ±15% | 否 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-12 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.832 | mg/L | 66.40% | ±10% | 否 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-12 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 13.97 | mg/L | -30.15% | ±10% | 否 | 否 | 否
[5 empty] | KS2202型水质CODCr在线监测仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-09-12 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.9 | 4.574 | mg/L | -18.33mg/L | ±5mg/L | 否 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-12 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.9 | 7.417 | mg/L | -15.48mg/L | ±5mg/L | 否 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-12 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.9 | 20 | mg/L | -2.90mg/L | ±5mg/L | 是 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-12 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 22.9 | 21 | mg/L | -8.30% | ±10% | 是 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-12 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 134 | 121.9 | mg/L | -9.03% | ±10% | 是 | 否 | 否
签发： 审核： 经办： 第 页/共 页