## 污水处理厂在线比对监测数据审核表
XX省/市国控企业污染源污水处理厂在线比对监测数据审核表
区县名称 | 企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 监测原理 | 自动监测设备型号 | 自动监测设备生产厂家 | 比对监测日期 | 监测因子 | 数据类型 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 | 监测项目是否合格 | 监测点位全项目是否合格
新市区 | 保定市排水总公司鲁岗污水处理厂 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-04-10 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.52 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 3 | 2.98 | mg/L | -0.67% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.89 | mg/L | -2.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | COD max型在线化学需氧量分析仪 | 美国HACH公司 | 2018-04-10 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 18.8 | mg/L | -1.60mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 19.6 | mg/L | -0.80mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 20.2 | mg/L | -0.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 31.3 | 33.7 | mg/L | 7.67% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 71.6 | 69 | mg/L | -3.63% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-04-10 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 34.8 | 29.77 | mg/L | -14.45% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 35.2 | 27.34 | mg/L | -22.33% | ±15% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 28.5 | 30.44 | mg/L | 6.81% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 21 | mg/L | 5.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 30 | 29.42 | mg/L | -1.93% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | KT-08型COD在线自动监测装置 |  | 2018-04-10 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 226 | 240.4 | mg/L | 6.37% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 267 | 233.1 | mg/L | -12.70% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 277 | 248.3 | mg/L | -10.36% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 112 | 107.2 | mg/L | -4.29% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 310 | 310.5 | mg/L | 0.16% | ±10% | 是 | 是 | 是
北市区 | 保定市排水总公司银定庄污水处理厂 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-04-10 11:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:10 | 氨氮 | 质控样 | 3 | 3.11 | mg/L | 3.67% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.31 | mg/L | 6.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | COD max型在线化学需氧量分析仪 | 美国HACH公司 | 2018-04-10 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 21.1 | mg/L | 0.70mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 21.9 | mg/L | 1.50mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 19.2 | mg/L | -1.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 31.3 | 30.1 | mg/L | -3.83% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 71.6 | 74 | mg/L | 3.35% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-04-10 11:30 | 氨氮 | 实际样品 | 49.8 | 45.2 | mg/L | -9.24% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:40 | 氨氮 | 实际样品 | 51.1 | 47.58 | mg/L | -6.89% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:50 | 氨氮 | 实际样品 | 56.4 | 49.81 | mg/L | -11.68% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:10 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 18.14 | mg/L | -9.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:20 | 氨氮 | 质控样 | 30 | 30.65 | mg/L | 2.17% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 430 | 395.6 | mg/L | -8.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 481 | 459 | mg/L | -4.57% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 448 | 476.8 | mg/L | 6.43% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 112 | 116.9 | mg/L | 4.38% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 310 | 308.6 | mg/L | -0.45% | ±10% | 是 | 是 | 是
北市区 | 保定市溪源污水处理厂 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-04-10 11:30 | 氨氮 | 实际样品 | 2.4 | 2.57 | mg/L | 7.08% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:40 | 氨氮 | 实际样品 | 2.5 | 2.55 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:50 | 氨氮 | 实际样品 | 2.52 | 2.24 | mg/L | -11.11% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:10 | 氨氮 | 质控样 | 3 | 3.1 | mg/L | 3.33% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.27 | mg/L | 5.40% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | G-MZE-005-485POTO | 德非电气（北京）有限公司 | 2018-04-10 11:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 18.2 | mg/L | -2.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 19 | mg/L | -1.40mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20.4 | 18.7 | mg/L | -1.70mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 28.1 | mg/L | -6.95% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-10 11:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 71.6 | 68.7 | mg/L | -4.05% | ±10% | 是 | 是 | 是
清苑县 | 清苑县祥太水务有限责任公司 |  | 出口 |  | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | 2018-03-13 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.13 | 0.14 | mg/L | 7.69% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.111 | 0.12 | mg/L | 8.11% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.136 | 0.15 | mg/L | 10.29% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:10 | 氨氮 | 质控样 | 2.63 | 2.76 | mg/L | 4.94% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:20 | 氨氮 | 质控样 | 5.26 | 5.5 | mg/L | 4.56% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | PG-2 | 湖北省盘古环保工程技术有限公司 | 2018-03-13 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 37 | 35.3 | mg/L | -4.59% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 34 | 32.5 | mg/L | -4.41% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 35 | 36 | mg/L | 2.86% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 24.2 | 23.3 | mg/L | -3.72% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 35 | 37 | mg/L | 5.71% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | 2018-03-13 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 26.03 | 25 | mg/L | -3.96% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:40 | 氨氮 | 实际样品 | 26.78 | 24.9 | mg/L | -7.02% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:50 | 氨氮 | 实际样品 | 26.52 | 25.3 | mg/L | -4.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:10 | 氨氮 | 质控样 | 30.4 | 28.2 | mg/L | -7.24% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:20 | 氨氮 | 质控样 | 25 | 24.22 | mg/L | -3.12% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 311 | 290.6 | mg/L | -6.56% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 291 | 315 | mg/L | 8.25% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 316 | 298.3 | mg/L | -5.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 262 | mg/L | 7.82% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-03-13 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 181.8 | 195.6 | mg/L | 7.59% | ±10% | 是 | 是 | 是
涞水县 | 涞水县滨河城市污水处理中心(东厂) |  | 出口 |  | KS2301型在线氨氮水质自动分析仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-10-22 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 2.5 | 2.35 | mg/L | -6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 2 | 2.15 | mg/L | 7.50% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 1.5 | 1.47 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.04 | mg/L | 4.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.78 | mg/L | -4.40% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | KS2202 |  | 2018-10-22 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 22.1 | mg/L | 2.10mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.2 | mg/L | -0.80mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21.2 | mg/L | 1.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 25 | 26.4 | mg/L | 5.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 10 | 10.3 | mg/L | 3.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KS2301型在线氨氮水质自动分析仪 |  | 2018-10-22 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 35 | 35.31 | mg/L | 0.89% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 35 | 34.75 | mg/L | -0.71% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 36 | 35.84 | mg/L | -0.44% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.29 | mg/L | 2.90% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.93 | mg/L | -1.40% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 278 | 281.2 | mg/L | 1.15% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 78 | 75.3 | mg/L | -3.46% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 205 | 202.5 | mg/L | -1.22% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 284 | 279.6 | mg/L | -1.55% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 72.8 | 73.6 | mg/L | 1.10% | ±10% | 是 | 是 | 是
涞水县 | 涞水县滨河城市污水处理中心(西厂) |  | 出口 |  | KS2301型在线氨氮水质自动分析仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-10-22 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.47 | mg/L | -6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.54 | mg/L | 8.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1 | mg/L |  | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.99 | mg/L | -0.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | EST-2006型紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪 | 广州怡文科技有限公司 | 2018-10-22 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.5 | mg/L | -0.50mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 22.3 | mg/L | 2.30mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.8 | mg/L | 0.80mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 25 | 24.6 | mg/L | -1.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 10 | 10.2 | mg/L | 2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KS2301型在线氨氮水质自动分析仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-10-22 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 58 | 57.63 | mg/L | -0.64% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 58 | 58.06 | mg/L | 0.10% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 51 | 51.26 | mg/L | 0.51% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.28 | mg/L | 2.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.09 | mg/L | 1.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 138 | 141 | mg/L | 2.17% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 180 | 177 | mg/L | -1.67% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 157 | 160 | mg/L | 1.91% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 284 | 280 | mg/L | -1.41% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-22 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 72.8 | 73.8 | mg/L | 1.37% | ±10% | 是 | 是 | 是
涞水县 | 涞水县野三坡雅静污水处理有限公司 |  | 出口 |  |  |  | 2018-11-06 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.45 | mg/L | -10.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.41 | mg/L | -18.00% | ±15% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 0.91 | mg/L | -9.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.05 | mg/L | 1.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.9 | mg/L | 0.90mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21.1 | mg/L | 1.10mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.8 | mg/L | -0.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 125 | 134.7 | mg/L | 7.76% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 25 | 24.1 | mg/L | -3.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-11-06 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 3.34 | 3.54 | mg/L | 5.99% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 5 | 5.26 | mg/L | 5.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 4.95 | 4.75 | mg/L | -4.04% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.13 | mg/L | 1.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.96 | mg/L | -0.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 48 | 48.3 | mg/L | 0.62% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 29 | 28.6 | mg/L | -0.40mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 67 | 68 | mg/L | 1.49% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 250 | 243.9 | mg/L | -2.44% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-06 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 125 | 116.5 | mg/L | -6.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
阜平县 | 阜平县恒和污水处理厂 |  | 出口 |  | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 2018-09-10 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.53 | mg/L | 6.00% | ±15% | 是 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-10 10:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.6 | mg/L | 20.00% | ±15% | 否 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-10 10:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.6 | mg/L | 20.00% | ±15% | 否 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-10 10:10 | 氨氮 | 质控样 | 3 | 3.05 | mg/L | 1.67% | ±10% | 是 | 否 | 否
[7 empty] | 2018-09-10 10:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.87 | mg/L | -2.60% | ±10% | 是 | 否 | 否
[5 empty] | QZ5000 | 河南乾正环保设备有限公司 | 2018-09-10 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20 | mg/L |  | ±5mg/L | 是 | 是 | 否
[7 empty] | 2018-09-10 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20 | mg/L |  | ±5mg/L | 是 | 是 | 否
[7 empty] | 2018-09-10 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21 | mg/L | 1.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 否
[7 empty] | 2018-09-10 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 50 | 50 | mg/L |  | ±10% | 是 | 是 | 否
[7 empty] | 2018-09-10 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 78 | mg/L | -2.50% | ±10% | 是 | 是 | 否
|  |  | 进口 |  | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 2018-09-10 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 15.6 | 15.4 | mg/L | -1.28% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:40 | 氨氮 | 实际样品 | 13.7 | 13.4 | mg/L | -2.19% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:50 | 氨氮 | 实际样品 | 15.9 | 15.4 | mg/L | -3.14% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:10 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 21.3 | mg/L | 6.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:20 | 氨氮 | 质控样 | 40 | 41.8 | mg/L | 4.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 84 | 92 | mg/L | 9.52% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72 | 75 | mg/L | 4.17% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 66 | 71 | mg/L | 7.58% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 85 | mg/L | 6.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-10 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 207 | mg/L | 3.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
徐水县 | 徐水县恒兴市政工程有限公司 |  | 出口 |  | 11020C0778 | 上海世禄仪器有限公司 | 2018-04-24 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 1.01 | 1.03 | mg/L | 1.98% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.89 | 0.91 | mg/L | 2.25% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:50 | 氨氮 | 实际样品 | 1.06 | 1.1 | mg/L | 3.77% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.09 | mg/L | 9.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:20 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | CODmaxⅡ |  | 2018-04-24 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27 | 27 | mg/L |  | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27 | 26.5 | mg/L | -0.50mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27 | 26.7 | mg/L | -0.30mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 27 | 27.2 | mg/L | 0.74% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 22.9 | 23.2 | mg/L | 1.31% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | 11020c0719 |  | 2018-04-24 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 28.9 | 29.3 | mg/L | 1.38% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:40 | 氨氮 | 实际样品 | 28 | 28.3 | mg/L | 1.07% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:50 | 氨氮 | 实际样品 | 28.3 | 28.6 | mg/L | 1.06% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.6 | mg/L | 6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 20.8 | mg/L | 4.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 142 | 155 | mg/L | 9.15% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 208 | 217 | mg/L | 4.33% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 368 | 373 | mg/L | 1.36% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 67.5 | 67 | mg/L | -0.74% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-04-24 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 135 | 142 | mg/L | 5.19% | ±10% | 是 | 是 | 是
定兴县 | 定兴县城建市政有限公司 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-11-07 16:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.49 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.49 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.49 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:10 | 氨氮 | 质控样 | 2.5 | 2.54 | mg/L | 1.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:20 | 氨氮 | 质控样 | 5.6 | 5.64 | mg/L | 0.71% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | UVAS | 美国哈希公司 | 2018-11-07 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.3 | mg/L | 0.30mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.9 | mg/L | -0.10mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.6 | mg/L | -0.40mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30 | 29.2 | mg/L | -2.67% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 60 | 61.6 | mg/L | 2.67% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-11-07 16:30 | 氨氮 | 实际样品 | 19.1 | 18 | mg/L | -5.76% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:40 | 氨氮 | 实际样品 | 18.9 | 18.1 | mg/L | -4.23% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:50 | 氨氮 | 实际样品 | 17.3 | 16.7 | mg/L | -3.47% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:10 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 19.2 | mg/L | -4.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:20 | 氨氮 | 质控样 | 35 | 34.7 | mg/L | -0.86% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 301 | 294 | mg/L | -2.33% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 192 | 189 | mg/L | -1.56% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 259 | 250 | mg/L | -3.47% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 60 | 60.5 | mg/L | 0.83% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 280 | 281 | mg/L | 0.36% | ±10% | 是 | 是 | 是
定兴县 | 定兴镇污水处理厂 |  | 进口 |  | KS2301型在线氨氮水质自动分析仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-11-07 16:30 | 氨氮 | 实际样品 | 57.1 | 59.5 | mg/L | 4.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:40 | 氨氮 | 实际样品 | 48.5 | 51.1 | mg/L | 5.36% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:50 | 氨氮 | 实际样品 | 54.3 | 57.2 | mg/L | 5.34% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:10 | 氨氮 | 质控样 | 35 | 35.7 | mg/L | 2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:20 | 氨氮 | 质控样 | 50 | 50.7 | mg/L | 1.40% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | KS2202型水质CODCr在线监测仪 |  | 2018-11-07 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 241 | 232 | mg/L | -3.73% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 232 | 224 | mg/L | -3.45% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 245 | 236 | mg/L | -3.67% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 60 | 62 | mg/L | 3.33% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-07 16:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 280 | 283 | mg/L | 1.07% | ±10% | 是 | 是 | 是
唐 县 | 唐县污水处理厂 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-11-19 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 0.99 | mg/L | -1.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.98 | mg/L | -0.40% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | LPG420 | 上海世禄仪器有限公司 | 2018-11-19 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 36 | 39 | mg/L | 8.33% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 38 | 36 | mg/L | -5.26% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 35 | 32 | mg/L | -8.57% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 38 | mg/L | -5.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 84 | mg/L | 5.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-11-19 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 38.5 | 37.55 | mg/L | -2.47% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 22.5 | 21.16 | mg/L | -5.96% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 32.4 | 31.19 | mg/L | -3.73% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.52 | mg/L | 5.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 19.89 | mg/L | -0.55% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 211 | 195 | mg/L | -7.58% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 183 | 197 | mg/L | 7.65% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 199 | 184 | mg/L | -7.54% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 211 | mg/L | 5.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-19 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 380 | mg/L | -5.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 联合环境水务（高阳）有限公司 |  | 出口 |  |  |  | 2018-08-28 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.492 | mg/L | -1.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.485 | mg/L | -3.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.482 | mg/L | -3.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.764 | 0.742 | mg/L | -2.88% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:20 | 氨氮 | 质控样 | 1.25 | 1.21 | mg/L | -3.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | LPG420 | 上海世禄仪器有限公司 | 2018-08-28 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 42 | 34.6 | mg/L | -17.62% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 39 | 34 | mg/L | -12.82% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 36 | 33.7 | mg/L | -6.39% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 24.2 | 23.7 | mg/L | -2.07% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 40.3 | mg/L | 0.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-08-28 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 9.32 | 8.5 | mg/L | -8.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:40 | 氨氮 | 实际样品 | 10.6 | 11.2 | mg/L | 5.66% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:50 | 氨氮 | 实际样品 | 10.3 | 9.8 | mg/L | -4.85% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:10 | 氨氮 | 质控样 | 14.9 | 15.4 | mg/L | 3.36% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:20 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.3 | mg/L | 3.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 467 | 423 | mg/L | -9.42% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 485 | 438 | mg/L | -9.69% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 450 | 479 | mg/L | 6.44% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 108 | mg/L | 1.89% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 253 | mg/L | 4.12% | ±10% | 是 | 是 | 是
高阳县 | 联合环境水务（高阳）有限公司二期 |  | 进口 |  |  |  | 2018-08-28 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 9.1 | 9.8 | mg/L | 7.69% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:40 | 氨氮 | 实际样品 | 9.3 | 9.9 | mg/L | 6.45% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:50 | 氨氮 | 实际样品 | 8.5 | 9.6 | mg/L | 12.94% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:10 | 氨氮 | 质控样 | 14.9 | 15.3 | mg/L | 2.68% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:20 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.2 | mg/L | 2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | LPG420 | 上海世禄有限公司 | 2018-08-28 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 431 | 469 | mg/L | 8.82% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 446 | 482 | mg/L | 8.07% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 438 | 472 | mg/L | 7.76% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 106 | 105 | mg/L | -0.94% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-08-28 09:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 251 | mg/L | 3.29% | ±10% | 是 | 是 | 是
涞源县 | 涞源县污水处理厂 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-09-13 17:30 | 氨氮 | 实际样品 | 2.83 | 3.11 | mg/L | 9.89% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:40 | 氨氮 | 实际样品 | 2.9 | 2.71 | mg/L | -6.55% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:50 | 氨氮 | 实际样品 | 2.13 | 2.1 | mg/L | -1.41% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:10 | 氨氮 | 质控样 | 2 | 2.12 | mg/L | 6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:20 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.02 | mg/L | 2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | CA71CODCr型CODCr水质在线自动监测仪 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 2018-09-13 17:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 31 | 32.6 | mg/L | 5.16% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 32 | 29 | mg/L | -9.38% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 30 | 30.3 | mg/L | 1.00% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 26.2 | 26.7 | mg/L | 1.91% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 29.5 | 28.9 | mg/L | -2.03% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-09-13 17:30 | 氨氮 | 实际样品 | 26.85 | 25.8 | mg/L | -3.91% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:40 | 氨氮 | 实际样品 | 26.42 | 25.58 | mg/L | -3.18% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:50 | 氨氮 | 实际样品 | 26.56 | 26.59 | mg/L | 0.11% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:10 | 氨氮 | 质控样 | 25 | 25.01 | mg/L | 0.04% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:20 | 氨氮 | 质控样 | 35 | 33.67 | mg/L | -3.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 229 | 219 | mg/L | -4.37% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 238 | 221 | mg/L | -7.14% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 234 | 226 | mg/L | -3.42% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 247 | 244 | mg/L | -1.21% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-13 17:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 118 | 114 | mg/L | -3.39% | ±10% | 是 | 是 | 是
望都县 | 望都清源排水有限公司 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-07-04 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 2.63 | 2.58 | mg/L | -1.90% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:40 | 氨氮 | 实际样品 | 2.72 | 2.69 | mg/L | -1.10% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:50 | 氨氮 | 实际样品 | 2.7 | 2.67 | mg/L | -1.11% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:10 | 氨氮 | 质控样 | 3 | 3.09 | mg/L | 3.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.88 | mg/L | -2.40% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | EST-2006型紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪 | 广州怡文科技有限公司 | 2018-07-04 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21 | mg/L | 1.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19 | mg/L | -1.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21 | mg/L | 1.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 43 | mg/L | 7.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 76 | mg/L | -5.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-07-04 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 37.8 | 31.02 | mg/L | -17.94% | ±15% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:40 | 氨氮 | 实际样品 | 37.2 | 32.46 | mg/L | -12.74% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:50 | 氨氮 | 实际样品 | 36.8 | 32.05 | mg/L | -12.91% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:10 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 19.05 | mg/L | -4.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:20 | 氨氮 | 质控样 | 30 | 31.05 | mg/L | 3.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 129 | 113 | mg/L | -12.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 113 | 97 | mg/L | -14.16% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 109 | 123 | mg/L | 12.84% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 83 | mg/L | 3.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-07-04 10:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 209 | mg/L | 4.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
曲阳县 | 曲阳县大通污水处理有限公司 |  | 出口 |  | QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪 | 河南乾正环保设备有限公司 | 2018-11-29 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.503 | mg/L | 0.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.508 | mg/L | 1.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.517 | mg/L | 3.40% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 2 | 1.976 | mg/L | -1.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.814 | mg/L | -3.72% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | XH－9005C COD在线自动监测仪 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 2018-11-29 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 18.6 | mg/L | -1.40mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21.5 | mg/L | 1.50mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.3 | mg/L | 0.30mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 81 | mg/L | 1.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 41.8 | mg/L | 4.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪 | 河南乾正环保设备有限公司 | 2018-11-29 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 29.6 | 31.784 | mg/L | 7.38% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:45 | 氨氮 | 实际样品 | 31.2 | 32.774 | mg/L | 5.04% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 31.9 | 32.475 | mg/L | 1.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.125 | mg/L | 1.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 30 | 29.885 | mg/L | -0.38% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 蠡县北郭丹污水处理站 |  | 出口 |  | DEK-NH3-N型氨氮在线自动监测仪 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 2018-10-11 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.52 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.52 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.52 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.06 | mg/L | 6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.94 | mg/L | -1.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | DEK-1001型COD在线水质分析仪 |  | 2018-10-12 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 32 | mg/L | 4.30mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-12 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 32 | mg/L | 4.30mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-12 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 30.5 | mg/L | 2.80mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-12 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 64.2 | 67.2 | mg/L | 4.67% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-12 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 31.4 | mg/L | 3.97% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | DEK-NH3-N型氨氮在线自动监测仪 |  | 2018-10-10 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 3.62 | 3.78 | mg/L | 4.42% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 4.08 | 6.17 | mg/L | 51.23% | ±15% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 3.66 | 3.74 | mg/L | 2.19% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 10.15 | mg/L | 0.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 7 | 7.41 | mg/L | 5.86% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | DEK-1001型COD在线水质分析仪 |  | 2018-10-28 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 299 | 279.2 | mg/L | -6.62% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 267 | 245.7 | mg/L | -7.98% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 250 | 234.7 | mg/L | -6.12% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 213.1 | mg/L | 3.45% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 134 | 120.7 | mg/L | -9.93% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 蠡县大百尺污水处理厂 |  | 出口 |  | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | 2018-10-28 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 1.48 | 1.5 | mg/L | 1.35% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 1.54 | 1.52 | mg/L | -1.30% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 1.57 | 1.54 | mg/L | -1.91% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.03 | mg/L | 3.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.89 | mg/L | -2.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | XH-9005型化学需氧量在线监测仪 | 河北先河科技发展有限公司 | 2018-10-28 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 48 | 38.5 | mg/L | -19.79% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 35 | 41.3 | mg/L | 18.00% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 36 | 40.2 | mg/L | 11.67% | ±30% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 41.2 | 44.3 | mg/L | 7.52% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 26.8 | 27.2 | mg/L | 1.49% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | 2018-10-11 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 8.3 | 8.32 | mg/L | 0.24% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 9.09 | 9.35 | mg/L | 2.86% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 8.25 | 8.31 | mg/L | 0.73% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.71 | mg/L | -3.86% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 7 | 6.88 | mg/L | -1.71% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 180 | 214.7 | mg/L | 19.28% | ±15% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 237 | 206.9 | mg/L | -12.70% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 197 | 219.1 | mg/L | 11.22% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 231.1 | mg/L | 3.17% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 134 | 130.5 | mg/L | -2.61% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 蠡县留史镇污水处理有限公司 |  | 出口 |  |  |  | 2018-10-13 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-13 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-13 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.47 | mg/L | -6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-13 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.05 | mg/L | 1.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-13 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 0.93 | mg/L | -7.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | XH-9005C COD在线自动监测仪 | 河北先河科技股份有限公司 | 2018-10-13 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 32.5 | mg/L | 4.80mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-13 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 33 | mg/L | 5.30mg/L | ±5mg/L | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-13 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 31.7 | mg/L | 4.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-13 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 64.2 | 63.2 | mg/L | -1.56% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-13 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 31.4 | mg/L | 3.97% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-10-10 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 18.88 | 17.97 | mg/L | -4.82% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 18.94 | 18.71 | mg/L | -1.21% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 18.8 | 18.99 | mg/L | 1.01% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 10 | mg/L | -0.99% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 7 | 7.57 | mg/L | 8.14% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 196 | 175.2 | mg/L | -10.61% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 208 | 187 | mg/L | -10.10% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 202 | 171.9 | mg/L | -14.90% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 224 | 205.4 | mg/L | -8.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 134 | 126.5 | mg/L | -5.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 蠡县污水处理有限公司 |  | 出口 |  | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | 2018-10-10 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.11 | mg/L | 2.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-10 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.09 | mg/L | 9.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | XH-9005C COD在线自动监测仪 | 河北先河科技股份有限公司 | 2018-10-12 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 31.95 | mg/L | 4.25mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-12 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 32.24 | mg/L | 4.54mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-12 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 27.7 | 32.53 | mg/L | 4.83mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-12 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 64.2 | 64.68 | mg/L | 0.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-12 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 33.11 | mg/L | 9.64% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | 2018-10-28 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 16.4 | 17.31 | mg/L | 5.55% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 16.5 | 16.43 | mg/L | -0.42% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 16.6 | 16.75 | mg/L | 0.90% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 10.58 | mg/L | 4.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-28 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 7 | 7.64 | mg/L | 9.14% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 172 | 162.26 | mg/L | -5.66% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 182 | 196.77 | mg/L | 8.12% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 166 | 146.22 | mg/L | -11.92% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 207.39 | mg/L | 0.67% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 112 | 111.87 | mg/L | -0.12% | ±10% | 是 | 是 | 是
蠡 县 | 蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司 |  | 出口 |  | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | 2018-10-11 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.58 | mg/L | 16.00% | ±15% | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.11 | mg/L | 2.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-11 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.08 | mg/L | 8.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | XH-9005型化学需氧量在线监测仪 | 河北先河科技发展有限公司 | 2018-11-15 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.4 | 26.24 | mg/L | 3.84mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.4 | 27.46 | mg/L | 5.06mg/L | ±5mg/L | 否 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.4 | 22.53 | mg/L | 0.13mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 41.2 | 40.65 | mg/L | -1.33% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 30.2 | 29.5 | mg/L | -2.32% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | 2018-11-15 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 5.91 | 5.59 | mg/L | -5.41% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 6.02 | 5.46 | mg/L | -9.30% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 6.01 | 5.34 | mg/L | -11.15% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 10.1 | 9.56 | mg/L | -5.35% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 7 | 7.63 | mg/L | 9.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 65 | 64.8 | mg/L | -0.31% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72 | 69.5 | mg/L | -3.47% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 95 | 92.8 | mg/L | -2.32% | ±20% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 206 | 204.8 | mg/L | -0.58% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 112 | 110.5 | mg/L | -1.34% | ±10% | 是 | 是 | 是
顺平县 | 顺平县清源污水处理有限公司 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-11-15 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.49 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 0.98 | mg/L | -2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.97 | mg/L | -0.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-11-15 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 26 | 25.28 | mg/L | -2.77% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 43.9 | 45.98 | mg/L | 4.74% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 34.5 | 35.25 | mg/L | 2.17% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.43 | mg/L | 4.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 19.76 | mg/L | -1.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
顺平县 | 顺平县清源污水处理有限公司二期 |  | 出口 |  |  |  | 2018-11-15 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.49 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.49 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.03 | mg/L | 3.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.06 | mg/L | 1.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21 | mg/L | 1.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19 | mg/L | -1.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20 | mg/L |  | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 41 | mg/L | 2.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 78 | mg/L | -2.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-11-15 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 38.3 | 39.16 | mg/L | 2.25% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 42.4 | 42.9 | mg/L | 1.18% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 34.7 | 35.73 | mg/L | 2.97% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 20.12 | mg/L | 0.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 9.81 | mg/L | -1.90% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 204 | 186 | mg/L | -8.82% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 212 | 183 | mg/L | -13.68% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 196 | 188 | mg/L | -4.08% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 397 | mg/L | -0.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-15 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 202 | mg/L | 1.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
博野县 | 博野县大通污水处理有限公司 |  | 出口 |  | QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪 | 河南乾正环保设备有限公司 | 2018-11-21 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.508 | mg/L | 1.60% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.491 | mg/L | -1.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.516 | mg/L | 3.20% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 0.92 | mg/L | -8.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.65 | mg/L | -7.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | XH-9005C COD在线自动监测仪 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 2018-11-21 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 18.6 | mg/L | -1.40mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.6 | mg/L | -0.40mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21.6 | mg/L | 1.60mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 41.2 | mg/L | 3.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 80.7 | mg/L | 0.88% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪 | 河南乾正环保设备有限公司 | 2018-11-21 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 12.9 | 13.01 | mg/L | 0.85% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 12.1 | 12.66 | mg/L | 4.63% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 12.3 | 12.24 | mg/L | -0.49% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 20.06 | mg/L | 0.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.5 | mg/L | 5.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 124 | 120 | mg/L | -3.23% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 140 | 126 | mg/L | -10.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 152 | 131 | mg/L | -13.82% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 393.58 | mg/L | -1.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-21 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 194.97 | mg/L | -2.52% | ±10% | 是 | 是 | 是
白沟新城区 | 高碑店市白沟镇污水处理厂 |  | 出口 |  | YX-CODcr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 2018-10-15 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.09 | mg/L | 0.09mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-15 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.07 | mg/L | -0.93mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-15 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 18.73 | mg/L | -1.27mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-15 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 36.57 | mg/L | -8.58% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-15 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 77.68 | mg/L | -2.90% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-10-15 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 192 | 206.07 | mg/L | 7.33% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-15 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 202 | 203.19 | mg/L | 0.59% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-15 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 213 | 207.56 | mg/L | -2.55% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-15 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 76.75 | mg/L | -4.06% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-10-15 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 192.14 | mg/L | -3.93% | ±10% | 是 | 是 | 是
涿州市 | 中科国益水务有限公司（开发区分厂） |  | 出口 |  |  |  | 2018-11-28 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.52 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 0.97 | mg/L | -3.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.05 | mg/L | 1.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.2 | mg/L | -0.80mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19 | mg/L | -1.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 18.8 | mg/L | -1.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 37.6 | mg/L | -6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 74.2 | mg/L | -7.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-11-28 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 21.3 | 22.63 | mg/L | 6.24% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 20.5 | 19.72 | mg/L | -3.80% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 24 | 25.58 | mg/L | 6.58% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.32 | mg/L | 3.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 19.19 | mg/L | -4.05% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 165 | 169 | mg/L | 2.42% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 185 | 161 | mg/L | -12.97% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 349 | 323 | mg/L | -7.45% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 214.5 | mg/L | 7.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 429.5 | mg/L | 7.38% | ±10% | 是 | 是 | 是
涿州市 | 涿州市松林店污水处理厂 |  | 出口 |  | KS2301型在线氨氮水质自动分析仪 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 2018-11-29 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 2 | 2.08 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 2.05 | 2.13 | mg/L | 3.90% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 1.96 | 2.06 | mg/L | 5.10% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 5.17 | mg/L | 3.40% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.06 | mg/L | 6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | KS2202型水质CODCr在线监测仪 |  | 2018-11-29 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.2 | mg/L | -0.80mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.8 | mg/L | -0.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.2 | mg/L | 0.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 37.3 | mg/L | -6.75% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 79.3 | mg/L | -0.88% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KS2301型在线氨氮水质自动分析仪 |  | 2018-11-29 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 37.2 | 36.13 | mg/L | -2.88% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 38.1 | 39.59 | mg/L | 3.91% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 30.4 | 28.95 | mg/L | -4.77% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.26 | mg/L | 2.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 19.7 | mg/L | -1.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | KS2202型水质CODCr在线监测仪 |  | 2018-11-29 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 426 | 429.2 | mg/L | 0.75% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 458 | 477.2 | mg/L | 4.19% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 486 | 513.5 | mg/L | 5.66% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 195.9 | mg/L | -2.05% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-29 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 387 | mg/L | -3.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
涿州市 | 涿州中科国益水务有限公司（东厂） |  | 出口 |  | CA71AM | 恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司 | 2018-11-28 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.52 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 0.98 | mg/L | -2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.9 | mg/L | -2.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | LPG420 | 上海世禄仪器有限公司 | 2018-11-28 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.2 | mg/L | 0.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.3 | mg/L | 0.30mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.3 | mg/L | -0.70mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 78.2 | mg/L | -2.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 40.9 | mg/L | 2.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | CA71AM | 恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公 | 2018-11-28 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 24.3 | 23.9 | mg/L | -1.65% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 22.5 | 21.62 | mg/L | -3.91% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 24.5 | 24.13 | mg/L | -1.51% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 9.82 | mg/L | -1.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 21.11 | mg/L | 5.55% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 237 | 233.8 | mg/L | -1.35% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 249 | 227.8 | mg/L | -8.51% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 229 | 209.8 | mg/L | -8.38% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 215.3 | mg/L | 7.65% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 423.7 | mg/L | 5.92% | ±10% | 是 | 是 | 是
涿州市 | 涿州中科国益水务有限公司（西厂） |  | 出口 |  | CA71AM | 恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公 | 2018-11-28 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.51 | mg/L | 2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.49 | mg/L | -2.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.52 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 1 | 1.08 | mg/L | 8.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 5 | 4.87 | mg/L | -2.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | LPG420 | 上海世禄仪器有限公司 | 2018-11-28 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 21.9 | mg/L | 1.90mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 20.5 | mg/L | 0.50mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 19.8 | mg/L | -0.20mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 40 | 43.2 | mg/L | 8.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 80 | 85 | mg/L | 6.25% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | CA71AM | 恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公 | 2018-11-28 21:30 | 氨氮 | 实际样品 | 29.5 | 29.14 | mg/L | -1.22% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 氨氮 | 实际样品 | 27.4 | 26.94 | mg/L | -1.68% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 氨氮 | 实际样品 | 27.5 | 28.18 | mg/L | 2.47% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 9.88 | mg/L | -1.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 21.02 | mg/L | 5.10% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 365 | 370.9 | mg/L | 1.62% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 386 | 365.7 | mg/L | -5.26% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 353 | 403 | mg/L | 14.16% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 400 | 412.1 | mg/L | 3.02% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-11-28 21:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 200 | 190.8 | mg/L | -4.60% | ±10% | 是 | 是 | 是
安国市 | 安国创业水务有限公司 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-05-24 17:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.46 | mg/L | -8.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.47 | mg/L | -6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.48 | mg/L | -4.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:20 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.02 | mg/L | 0.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | LPG420 | 上海世禄仪器有限公司 | 2018-05-24 17:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 21.1 | 18 | mg/L | -3.10mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 21.1 | 19 | mg/L | -2.10mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 21.1 | 24 | mg/L | 2.90mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 33.5 | 32 | mg/L | -4.48% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 81.7 | 79 | mg/L | -3.30% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-05-24 17:30 | 氨氮 | 实际样品 | 23.7 | 21.79 | mg/L | -8.06% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:40 | 氨氮 | 实际样品 | 22.3 | 20.59 | mg/L | -7.67% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:50 | 氨氮 | 实际样品 | 22.8 | 20.22 | mg/L | -11.32% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.05 | mg/L | 0.50% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:20 | 氨氮 | 质控样 | 25 | 24.04 | mg/L | -3.84% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 226 | 220 | mg/L | -2.65% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 188 | 182 | mg/L | -3.19% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 190 | 186 | mg/L | -2.11% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 134 | 132 | mg/L | -1.49% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 211 | 207 | mg/L | -1.90% | ±10% | 是 | 是 | 是
安国市 | 安国市第二污水处理厂 |  | 出口 |  |  |  | 2018-05-24 17:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.45 | mg/L | -10.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.47 | mg/L | -6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.46 | mg/L | -8.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.53 | mg/L | 6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:20 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 9.28 | mg/L | -7.20% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 21.1 | 19 | mg/L | -2.10mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 21.1 | 23 | mg/L | 1.90mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 21.1 | 20 | mg/L | -1.10mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 21.1 | 22.6 | mg/L | 7.11% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 59.8 | 55.7 | mg/L | -6.86% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-05-24 17:30 | 氨氮 | 实际样品 | 21.9 | 19.52 | mg/L | -10.87% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:40 | 氨氮 | 实际样品 | 19.4 | 18.66 | mg/L | -3.81% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:50 | 氨氮 | 实际样品 | 20.8 | 19.87 | mg/L | -4.47% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:10 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 9.61 | mg/L | -3.90% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:20 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 19.19 | mg/L | -4.05% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 120 | 117.5 | mg/L | -2.08% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 122 | 119.3 | mg/L | -2.21% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 119 | 117.8 | mg/L | -1.01% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 134 | 125.5 | mg/L | -6.34% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 17:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 211 | 205.1 | mg/L | -2.80% | ±10% | 是 | 是 | 是
安国市 | 河北嘉诚环境工程有限公司 |  | 出口 |  |  |  | 2018-05-24 18:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:20 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 10.6 | mg/L | 6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | TGH-SC | 中绿环保科技有限公司 | 2018-05-24 18:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 11.96 | 9 | mg/L | -2.96mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 11.96 | 10 | mg/L | -1.96mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 11.96 | 9 | mg/L | -2.96mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 11.96 | 13 | mg/L | 8.70% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 59.8 | 62 | mg/L | 3.68% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  |  |  | 2018-05-24 18:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.5 | mg/L |  | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:20 | 氨氮 | 质控样 | 10 | 9.3 | mg/L | -7.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | 5B-5型COD在线速测仪 | 兰州连华环保科技有限公司 | 2018-05-24 18:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 16.34 | 15 | mg/L | -1.34mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 16.34 | 19 | mg/L | 2.66mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 16.34 | 18 | mg/L | 1.66mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 16.34 | 17 | mg/L | 4.04% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-05-24 18:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 40.85 | 41 | mg/L | 0.37% | ±10% | 是 | 是 | 是
高碑店市 | 高碑店市污水处理厂 |  | 出口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-09-12 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.44 | mg/L | -12.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.46 | mg/L | -8.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 0.5 | 0.47 | mg/L | -6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.5 | 0.47 | mg/L | -6.00% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 3.06 | 3.18 | mg/L | 3.92% | ±10% | 是 | 是 | 是
[5 empty] | CODmaxⅡ | 上海世禄仪器有限公司 | 2018-09-12 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.9 | 25.5 | mg/L | 2.60mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.9 | 25.4 | mg/L | 2.50mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 22.9 | 26.4 | mg/L | 3.50mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 22.9 | 24.7 | mg/L | 7.86% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 81.7 | 81.1 | mg/L | -0.73% | ±10% | 是 | 是 | 是
|  |  | 进口 |  | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 苏州科特环保设备有限公司 | 2018-09-12 15:30 | 氨氮 | 实际样品 | 27.2 | 27.76 | mg/L | 2.06% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:40 | 氨氮 | 实际样品 | 26.9 | 27.53 | mg/L | 2.34% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:50 | 氨氮 | 实际样品 | 33 | 33.53 | mg/L | 1.61% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 20 | 20.89 | mg/L | 4.45% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:20 | 氨氮 | 质控样 | 40 | 36.51 | mg/L | -8.72% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 119 | 111 | mg/L | -6.72% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:40 | 化学需氧量 | 实际样品 | 122 | 125 | mg/L | 2.46% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:50 | 化学需氧量 | 实际样品 | 175 | 182 | mg/L | 4.00% | ±15% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 211 | 207 | mg/L | -1.90% | ±10% | 是 | 是 | 是
[7 empty] | 2018-09-12 15:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 134 | 127 | mg/L | -5.22% | ±10% | 是 | 是 | 是
签发： 审核： 录入： 第 页/共 页