负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环核验〔2016〕026号 一、项目主要建设内容： 望都县医院位于望都县中华街62号，该院现有5台医用Ⅲ类射线装置和3台II类射线装置。Ⅲ类射线装置型号为：NSX-RF2900型数字遥控X射线机,管电压125kV、管电流630mA；Radnext50 SX-A8HIACHL型数字化X线摄影系统,管电压150kV、管电流800mA；Somatom Emotion16型螺旋CT机,管电压130kV、管电流345mA；GE BrivoR515 型DR机,管电压150V、管电流630mA；F100型移动式X射线机,管电压90kV、管电流100mA。 II类2台在用射线装置型号为：J206-1 型数字化百万像素C型臂,管电压120kV、管电流20mA；GE血管介入专业型移动C型臂,管电压120kV、管电流150mA； DG3310C型臂（停用）,管电压120kV、管电流60mA。该医院于2009年8月取得辐射安全许可证，证书编号为：冀环辐证[F0038]。 二、验收监测结果： 2015年4月河北省辐射环境管理站对该项目进行了验收监测，本次监测对7台II类和Ⅲ类射线装置设置了32个监测点位，分别进行了监测，结果表明：望都县医院射线装置全年扫描时间最大为400小时，开机时的X-γ辐射剂量率为83.4～105nGy/h。经计算，该院工作人员所接受的年有效剂量最大为0.04mSv/a。符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中职业工作人员不超过20mSv/a的标准限值和5mSv/a的剂量约束值要求。射线装置所在位置周围开机时X-γ辐射空气吸收剂量率为82.4～101nGy/h，居留因子取1/8，周围公众所接受的年有效剂量最大为0.005mSv/a,周围公众所接受的辐射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中公众成员不超过1mSv/a标准限值和0.3mSv/a计量约束值要求。 三、该医院落实了必要的辐射安全与防护管理制度，设置了电离辐射标志及警告标识，辐射工作人员持证上岗。 四、验收结论：同意望都县医院核技术应用建设项目通过环境保护竣工验收。 五、要求： 1、项目运行过程中，你医院要落实辐射安全与防护管理制度，保证射线装置安全受控，保障工作人员、周边辐射环境安全。 2、你医院应加强对辐射环境安全与防护工作的组织领导，定期开展辐射环境安全与防护培训和检查，委托有资质的部门开展辐射年度环境现状监测，开展辐射环境年度评估、个人剂量计检测、个人健康体检，建立并保存辐射工作人员个人剂量档案和健康体检档案至年满七十五周岁，或者停止辐射工作后保存档案三十年。 3、你医院应在20日内将审批的《核技术应用建设项目竣工环境保护验收申请表》、《核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测报告表》和相关验收资料送达望都县环境保护局备案。 我局委托望都县环境保护局负责对你医院的日常辐射安全与防护工作进行监督管理。 经办人：赵国富 保定市环境保护局 2016年04月26日